# 牙科综合治疗台（高档）技术参数

- 整体要求

- 数字化控制系统，电动牙科椅与侧箱采用分体结构。

二、性能要求

1、医生治疗单元

1.1、采用安卓数字化控制系统：具备开机自检功能，不少于三套医生工作程序，每套程序可根据医生的习惯设定多个记忆椅位。

1.2、每套医生工作程序中的水、气、电路均采用先进的数控技术独立控制，使动态器械的工作转速或功率得到精确设定或无极调速。

1.3、 医生治疗单元配有彩色触摸屏，可控制椅位运动、口腔灯开关、观片灯开关、冷热漱口水、冲痰盂、光纤手机灯开关、电动痰盂旋转控制，可进行手机工作状态、语言选择、时间、计时、一键全自动水路管道消毒/冲洗功能的设置。

1.4、动态器械均采用红外线光电感应开关控制，可自动识别拿起来的动态器械，并在显示屏上显示出对应的器械图，精确控制动态器械的启动及关闭。

1.5、治疗台配有硅胶衬垫，可拆卸进行高温高压灭菌。

1.6、动态器械互锁：当一个动态器械工作时，其他动态器械被自动锁定。

1.7、一键全自动水路管道消毒冲洗系统，可完成对三用枪、高低速手机线、洁牙机尾线、强弱吸管道及漱口水的水路消毒，整个消毒冲洗过程、消毒结果及消毒记录均可在彩色触摸屏上显示、保存（提供第三方牙科综合治疗机管路消毒系统检测报告）。

1.8、具有动态器械主动防回吸功能，降低交叉感染的几率。

1.9、电动马达：数字控制系统可设置及显示实时工作转速（数字显示工作转速）、正反转切换、比例弯机转速比选择（1:1/1:5/1:4.2三种转速比）。

- 2、助手治疗单元

2.1、强弱吸的启动和关闭均采用红外线光电感应开关控制，具有延时吸唾功能。

2.2、吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。吸唾手柄、吸唾管路均可拆卸清洗消毒。

2.3、触摸式助手位控制面板可控制电动牙科椅运动、漱口位、急救位、复位、冷热漱口水、冲痰盂、口腔灯开关。

2.4、助手位四个器械挂架：助手位三用枪、强吸、弱吸及内置式光固化机挂架。

2.5、双段式三关节助手位臂，满足四手操作需求。

2.6、助手位可进行多挡高度调节，满足不同身高的操作者使用。

3、侧箱单元

3.1、采用分体式设计，侧箱直接安装在地面不随电动牙科椅升降，降低电机的负载。

3.2、侧箱门具备感应气锁开关，轻触开关位置即可打开侧箱门。

- 3.3、电动旋转痰盂，采用陶瓷漱口盆，旋转范围≥180°。漱口盆具有安全保护开关，当漱口盆旋转到电动牙科椅一侧，电动牙科椅会停止运动，保证患者及设备的安全。

3.4、漱口盆组件均可拆卸清洗。

3.5、全铸铝转臂、平衡臂、前臂连接杆、灯臂。

3.6、蒸馏水、消毒液采用顶置加水方案，加水口位于侧箱顶部，无需拆卸储存容器。

3.7、LED口腔灯，色温三档触摸可调（3000K\4500K\5500K），光照度8000-35000LUX五档感应可调，配有可高温高压的灯把手套≥2个，符合感控要求。口腔灯可通过感应器、医生位、助手位及脚踏四种方式进行开关。

4、电动牙科椅单元

- 4.1、采用多关节头枕，可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用。

- 4.2、通过角度传感器实现椅位记忆。

- 4.3、电动牙科椅采用内导轨设计，铝合金一体成型靠背，具有轻薄、承载力强等特点，靠背俯仰过程中，座垫前后移动。

- 4.4、电动牙科椅座垫采用双段式设计、卡扣拆装。

- 4.5、电动牙科椅座垫与椅背在下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升，避免意外伤害发生。

- 4.6、电动牙科椅配有软启动系统，使电动牙科椅柔性启停。

- 4.7、超薄椅背设计，使医生有充足的腿部空间以主动体位工作。

- 脚控开关单元：

- 5.1、采用多功能集成脚控开关，可控制动态器械转速、椅位运动、手机单喷气、手机干磨/湿磨切换、口腔灯开关。

- 5.2、可控制工作位A/B、漱口位、漱口复位、休止位，并与口腔灯智能联动，结合医生程序的切换。

三、技术参数

1、电压：220VAC  50Hz。

2、功率：900VA。

3、水压：200－400Kpa。

4、气压：≥550Kpa。

5、口腔灯光照度：8000-35000LUX。