# 轮转式切片机技术参数

1.切片厚度：0.5~100 微米

2.修片厚度：1~600 微米

1. 样本夹头最大垂直行程：70±1 毫米
2. 样本夹头最大水平行程：30±1 毫米
3. 样本夹头回缩：5~100 微米可调，可关闭
4. 夹头驱动方式：步进电机驱动
5. 配重方式：铅块配重，非弹簧配重
6. 有自动注油系统
7. 休眠模式：机器 15分钟内未操作，自动进入休眠状态

10.修块模式：3种，其中必须含小手轮（非旋钮）辅助修块模式

11.小手轮：机器左侧的小手轮可换向：小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进

12.安全锁定功能：大手轮可最高点锁定和任意位置锁定

13.样品角度可调整范围：有零位显示，水平方向：±8°垂直方向：±8°

14.标本钳：夹头和角度调节装置之间，有一个带燕尾滑块的快装装置，方便快速更换或拆卸夹头

15.显示：液晶显示，非电子管显示

16.独立控制盒：有位置记忆功能