# 双道微量注射泵技术参数

双道微量注射泵（四台）

1. ≥3 英寸 LCD 液晶彩色显示屏
2. 一体化便携把手，数字按键操作，提高工作效率
3. 输液模式：速度模式、时间模式、体重模式
4. 双芯片实时监控，输液安全、精确
5. 具有 KVO 功能、Bolus 功能
6. 显示信息：注射速度、累计量、注射器规格、电池电量、电源连接指示、报警信息
7. 报警功能：注射完成、注射接近完成、注射阻塞、电池低电量、注射器脱落、控制异常、无交流报警、电池严重短缺报警
8. 防水等级：IP44
9. 符合国家标准的各种国产品牌注射器均可适用
10. 适用注射器：5 ml、10 ml、20 ml、30 ml、50 ml
11. 最大注射速度：1500ml/h
12. 可设定的注射速度范围： 5 ml 注射器 0.1～100ml/h、 10 ml 注射器 0.1～200 ml/h、 20 ml 注射器 0.1～400 ml/h、 30 ml 注射器 0.1～600 ml/h (每级0.1ML/h)、50 ml 注射器 0.1～1500 ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h,1000ml以上1ml/h)
13. 快速注射速度： 5 ml 注射器 100ml/h、 10 ml 注射器 200 ml/h 、20 ml 注射器 400 ml/h 、30 ml 注射器 600 ml/h 、50 ml 注射器 1500 ml/h
14. 累计注射量显示：0.1～9999.9 ml
15. 注射精度：±3％
16. 电源：AC100V―240V， 50Hz/60Hz，
17. 内置可充电锂电池，电池容量 2000mAh，充满电后可以连续运行2小时以上
18. 可同装两个针筒注射。