# 输液泵技术参数

1.泵送方式：指状蠕动式

2.输液速度：1-1100ml/h

3.输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。

4.泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

5.输液量预置：1-9999ml

6.KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变）

7.声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作报警。

8.其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声消除。

9.气泡探测方式：超声波检测式

10适用范围:适用于对患者普通输液之用。