# 采购项目需求

## 一、轮转式切片机技术参数

1.切片厚度：0.5~100 微米

2.修片厚度：1~600 微米

1. 样本夹头最大垂直行程：70±1 毫米
2. 样本夹头最大水平行程：30±1 毫米
3. 样本夹头回缩：5~100 微米可调，可关闭
4. 夹头驱动方式：步进电机驱动
5. 配重方式：铅块配重，非弹簧配重
6. 有自动注油系统
7. 休眠模式：机器 15分钟内未操作，自动进入休眠状态

10.修块模式：3种，其中必须含小手轮（非旋钮）辅助修块模式

11.小手轮：机器左侧的小手轮可换向：小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进

12.安全锁定功能：大手轮可最高点锁定和任意位置锁定

13.样品角度可调整范围：有零位显示，水平方向：±8°垂直方向：±8°

14.标本钳：夹头和角度调节装置之间，有一个带燕尾滑块的快装装置，方便快速更换或拆卸夹头

15.显示：液晶显示，非电子管显示

16.独立控制盒：有位置记忆功能

## 二、商务要求

**（一）总体要求**

1.所有设备提供终身技术咨询及设备维护。

2.保修期内接到维修电话通知后2小时内响应，如不能马上解决，工程师必须在24小时内到达现场处理（包括节假日）。若5天内不能排除故障，须提供备品机。

3.中标投标人应当委派专业工程师在设备使用现场对使用人员和工程技术人员进行培训，保证使用人员能够正确操作设备及掌握一级养护为止，工程技术人员达到掌握机器正常保养和基本维俢技能，为用户提供日常专业化服务。

3.本项目专门面向中小企业。

**（二）其他要求**

1.交货期

合同生效后30个工作日内完成交货、安装调试及验收。

2.资金性质和结算方式

**资金性质：本项目预算资金为医院自筹资金，预算总金额人民币9.8万元。**

**付款方式：**

（1）合同签订生效后的15个工作日内，将合同总金额的30%支付给乙方。

（2）设备运到指定地点，安装调试完毕并验收合格后的15个工作日内将合同总金额的70%支付给乙方。

乙方应在甲方付款申请前的15个工作日前向甲方出具等额发票，否则甲方有权顺延付款的期限。

3.实质性内容

本项目的实质性内容为标的（采购货物的类型）、货物数量、投标报价要求、交货期，遴选响应人必须完全满足上述实质性内容的要求，如果有一项不满足，其投标将被拒绝。

4.其他

1.遴选响应人可以对本项目进行投报，但不得将项目中的内容拆散来响应。

2.**本项目专门面向中小企业采购。本项目整体预留专门面向中小企业采购，参与的供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；（中小企业需提供《中小企业声明函》；若供应商为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；若供应商为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》）。**

说明：

1. **注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。**

**评审办法（综合评分法）**

**评定原则与评审方法**

按能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项综合评价标准的投标人成交的原则定标。

由遴选委员会对所有投标文件进行符合性审查，未能满足招标文件要求的投标文件作无效投标处理，通过符合性审查的投标人才能进入评比阶段。

**经确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由评标委员会采用综合评分法对提交最后报价的投标人的投标文件和最后投标报价进行综合评分，评审以招标文件规定的条件为原则，最低报价不作为成交的唯一依据。**

**一、资格和符合性审查：**

|  |  |
| --- | --- |
| **审查项目** | **审查要求** |
| **资格审查** | 1. 投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 投标人应当是具合法经营资格的法人、其他组织、自然人或者经总公司授权的分支机构，具有良好的信誉；
3. 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
5. 本项目不允许分包，不接受联合体投标；
6. 投标人应当具有第二类医疗器械经营备案凭证（经营Ⅱ类医疗器械的投标人需具有）或者《医疗器械经营许可证》（经营Ⅲ类医疗器械的投标人需具有），经营范围应当涵盖所投报医疗器械的所属类别；（医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械的除外）；
7. 投标人所投报的医疗器械应当是具有《医疗器械注册证》的产品。
8. 本项目专门面向中小企业采购。本项目整体预留专门面向中小企业采购，参与的供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；（中小企业需提供《中小企业声明函》；若供应商为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；若供应商为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》）。
 |
| **符合性审查** | 1、投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。2、投标报价符合招标文件规定的报价要求。3、投标有效期符合招标文件要求。4、投标文件不存在招标文件或法规明确规定的其他无效投标情形。 |

### 评审方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| 总分 | 分值构成 | 100分 | 响应报价：40分商务部分：10分技术部分：50分 |  |
| 报价部分40分 | 项目 总报价 | 40分 | 响应报价最后得分＝P/T×40其中P为有效响应人响应总报价的最低价，T为各响应人的响应文件总报价。 |  |
| 商务部分10分 | 企业实力 | 4分 | 评审委员会根据响应人在响应文件5.3中给出的企业简介和团队力量（项目团队力量是否雄厚、项目组织结构是否合理、人员分工是否明确及人员职责是否清晰）进行综合打分。 |  |
| 合同业绩 | 6分 | 每提供一份近三年以来类似业绩合同得2分，最高得6分。（合同复印件附到遴选响应文件内） |  |
| 技术部分50分 | 产品的响应程度 | 35分 | 评审专家根据遴选文件“技术要求”中技术条款和技术白皮书或彩页的响应技术参数、检验报告、规格参数偏离表等进行综合打分。对应技术条款负偏离每款扣两分。 |  |
| 售后服务方案 | 15分 | 评审委员会根据响应人在响应文件中给出的响应时间和保证措施落实到位的承诺以及技术及售后服务等其他服务方案进行综合打分。 |  |

注：①以上各评分项，若有缺项则该项不得分。

②计分过程中按四舍五入的法则，最终结果取至小数点后2位。评审委员会对满足遴选文件实质性要求的遴选响应文件，按照遴选文件规定的评分标准进行打分，评分最高的为中标供应商。综合评分相等时，以响应报价得分高的优先；响应报价得分也相等时，由技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等时，则在纪检办公室人员的监督下，随机抽取一家。