电动取皮刀参数

用途：用于提供多种厚度及宽度的皮肤移植用器械

1、取皮厚度：0～0.75mm（可根据要求定制更大范围0-1.6mm），取皮厚度最小递进

单位：0.05mm，取皮厚度调整钮为单边调整，稳定性高，不需校准归零。

2、取皮宽度：2.5～10.2cm，至少五种宽度可选，2.5cm；3.8cm；5.1cm；7.6cm；10.2cm。 注：如需特殊尺寸宽度刀架可支持定制！

3、刀片参数：

刀片材质：刀片由进口不锈钢材质制成，锋利、耐用、取皮薄而均匀；

刀片硬度：刀片硬度≥ 35HRC

刀片长度：刀片长度106mm；

刀片特征：刀片具有自润滑功能且装卸简便、灵活，可顺利进行往复运动，防止金属

与金属的碰撞；且具有刃口保护装置。

4、转速：4500-6500rpm；无需调速，开机即可直接使用，无极变速控制。

5、手持式控制，容易操作；手持件有触点开关设计，随时启停，使用安全。

6、手持件连接线可插拔，使用和消毒方便，且可进行高温高压消毒。（长度大于3米）

7、手持件重量：≤0.85kg

8、工作条件：环境温度-20℃-55℃；相对湿度≤93%；

9、电源电压：100～240V交流自动切换，50HZ单相，输入功率：不大于150VA，

输出15V直流，4.5A。

10、保护等级：Ⅰ级；防电击类型：B型；防进液程度：IPX0；运行模式：连续运行。

11、噪声：≤60dB（A）

12、消毒方式：整机可高温高压，低温等离子等多种消毒方式。光滑头端设计易于清洁，避免污染物累积。