# 产科护理床技术参数

一、手动三摇护理床（VIP病房）

★1.产品规格：长：≦2000mm；宽：900mm≦（含护栏940mm）；高：最低≧450mm，可以整床升至≧740mm.

1. 功能：手动三摇三折，背部升降、腿部升降、整床升降、中控
2. 每床最少配置：床头尾板1对、欧式护栏1对、摇杆系统3套、5寸豪华轮4个、不锈钢刹车脚踏1个、输液架插座6个、引流袋挂钩4个、杂物篮1个、床头柜1个、床垫1张、餐板1块。
3. 床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。
4. 背部调节高度：0°-75°±5°，小腿板与水平面夹角0-20度，大腿板与水平面夹角0-30度。
5. 手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。
6. 床边护栏系统：护栏采用欧式护栏，‌无缝注塑成型，有较高的耐用性和安全性，‌确保结构的稳固性。
7. 床母采用矩型碳素钢管焊接；床背板采用双支撑式底梁坚实耐用,承受至少1500N压力不变形；床面板采用优质冷轧钢材由自动锟压设备锟压成型，床面板由钢板组成，整床面板凹型透气孔≥40个，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。
8. 脚轮内有ABS防震安装结构，具有开关功能，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力。

二、手动单摇护理床（普通病房）

★1.产品规格：长：≦2000mm；宽：900mm≦（含护栏940mm）；高：最低≧450mm。

2.功能：背部升降、中控

3、每床最少配置：床头尾板1对、铝合金护栏1对、摇杆系统1套、5寸豪华轮4个、不锈钢刹车脚踏1个、输液架插座6个、引流袋挂钩4个、杂物篮1个、床头柜1个、床垫1张、餐板1块。

4.床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。

5.背部调节高度：0°-75°±5°

6.手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。

7.床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏前后横向拉力达80kg以上，确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。

8.床母采用矩型碳素钢管焊接；床背板采用双支撑式底梁坚实耐用,承受至少1500N压力不变形；床面板采用优质冷轧钢材由自动锟压设备锟压成型，床面板由钢板组成，整床面板凹型透气孔≥40个，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。

9.脚轮内有ABS防震安装结构，具有开关功能，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力。

附：床头柜

1. 规格：480\*480\*760mm。
2. 材质：柜面为ABS台面，柜体ABS材质，多种颜色选择，表面经多次静电处理。
3. 一抽一柜，柜门和抽面为双层，门抽上下带灰色面板，带餐板、带双边毛巾挂架、手提袋挂钩、结实、耐用。整体拉伸为多边弧形，美观大方，防止撞伤或挂伤病人。