# 儿科护理床技术参数

一、手动单摇护理床

★1.产品规格：长：1900mm；宽：900mm；高：最低≦600mm，

2.每床最少配置：床头尾板1对、升降式钢质全覆盖护栏1对、输液架插座6个、引流袋挂钩4个、蚊帐架四支、杂物篮1个、床头柜1个、床垫1张、餐板1块。

3.床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。

4.床垫：材质说明：长：1900mm；宽：900mm ，厚60mm，高密度海棉，优质防水布套，外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具有透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链，可灵活拆卸。

5.餐板：ABS材质，注塑一体成型，带有防翻设计，最大承重力15kg，与病床大小配套，不使用时可以挂在床尾。

6.护栏：升降式钢质全覆盖护栏，防护栏高度550mm。护栏数量不少于20支护栏支柱，间隙≤60mm。外置护栏开关，减少儿童误操作。

7.床母采用矩型碳素钢管焊接；床背板采用双支撑式底梁坚实耐用,承受至少1500N压力不变形；床面板采用优质冷轧钢材由自动锟压设备锟压成型，床面板由钢板组成，整床面板凹型透气孔≥40个，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。

1. 手动三摇护理床

1.产品规格：长：1900mm；宽：900mm；高：最低≦600mm，可以整床升至1000mm。

1. 功能：手动三摇三折，背部升降、腿部升降、整床升降。
2. 每床最少配置：床头尾板1对、升降式钢质全覆盖护栏1对、摇杆系统3套、5寸豪华轮4个、输液架插座6个、引流袋挂钩4个、蚊帐架四支、杂物篮1个、防水床垫1张、餐板1块。
3. 床垫：材质说明：长：1900mm；宽：900mm ，厚60mm，高密度海棉，优质防水布套，外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具有透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链，可灵活拆卸，三折。
4. 餐板：ABS材质，注塑一体成型，带有防翻设计，最大承重力15kg，与病床大小配套，不使用时可以挂在床尾。
5. 床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。
6. 背部调节高度：0°-75°±5°，小腿板与水平面夹角0-20度，大腿板与水平面夹角0-30度。
7. 手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞和减少儿童误操作，安全可靠。
8. 护栏：升降式钢质全覆盖护栏，防护栏高度550mm。护栏数量不少于20支护栏支柱，间隙≤60mm。外置护栏开关，减少儿童误操作。

10.床母采用矩型碳素钢管焊接；床背板采用双支撑式底梁坚实耐用,承受至少1500N压力不变形；床面板采用优质冷轧钢材由自动锟压设备锟压成型，床面板由钢板组成，整床面板凹型透气孔≥40个，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。

11.脚轮内有ABS防震安装结构，具有开关功能，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力。