妇产科电脑综合治疗仪技术参数

主要技术参数

1.1显示方式:液晶屏显示,同屏显示五通道的治疗处方，能量量化值，治疗剩余时间，通道数及报警提示等。

1.2输入功率：≤50W

1.3单个脉冲电量：>7Uc

1.4 单个脉冲能量：≤ 300mJ

1.5 开路输出电压峰值：不大于 500V

1.6 最大输出幅度有效值：≤ 40V

1.7 输出频率：700HZ±10%,

1.8脉冲宽度:0.45ms～0.90ms;

1.9额定负载阻抗:500Ω±10％。

*1.10输出路数：五路输出。

*1.11输出通道设置：可同时设置五通道输出相同或不同的治疗处方；可同时对同一病人多个部位进行治疗或多位病人同时进行治疗。

2.12治疗项目选择:中文处方触摸按键方式.

*2.13时间设置：0～60分钟范围内可调定时或不定时，定时偏差不超过±1%

2.14倒计时功能：设定时间后，开始倒计时显示剩余治疗时间。

*2.15自动保护和报警功能：当操作不当或治疗仪与患者之间出现接触不良时，自动关闭能量输出并报警提示，防止瞬间电压升高，避免患者有被电击的感觉。

2.16主要治疗项目：

- 产后催乳常规治疗：产后乳汁少、乳汁分泌慢、乳房胀痛、乳腺管不通、乳汁瘀积。

- 产后子宫复旧及盆底恢复常规治疗：产后宫缩乏力、促排气、会阴切口疼痛及水肿、人流术后子宫恢复、尿潴溜、术后疼痛、产后恢复。

- 乳腺小叶增生治疗：乳腺小叶增生、良性乳腺炎、乳腺囊肿。

- 计划生育镇痛及术后恢复治疗：人流手术镇痛、上环、取环镇痛、清宫镇痛、输卵管通水镇痛。

3、主要配置及附件：

1、主机：1台（落地推车式）

2、电源线：1条

3、传输线：6根

4、耳穴传输器2副

5、治疗片：乳房专用极片6片，圆形极片6片

6、固定带： 3条腹带