雾化熏蒸仪技术参数

1、有全程语音播报功能；

2、设置参数后自动记忆，下次无需调试；

3、至少有常温雾化、加热雾化及薰蒸模式，模式能自由切换。

4、雾化杯容量：≽140ML；

5、温度设置及控制范围：30~45℃（可调节）

6、有温度异常语音报警功能

7、温度检测方式：管路出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同

8、有超高温语音报警及保护功能，双温度探头监测温度

9、整机噪声：≤50dB（A）（距离主机1m）

10、主机超声工作频率：2.4MHz±10% 。

11、雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。

12、最大雾化率：≥1ml/min；

13、可以加中药、也可以加西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路（加热丝等），管路为一次性管路，无管路消毒问题

14、保护功能：

a）设备温度超过设置温度5℃，停止工作并发出警报，且不能自动恢复；

b）若设备输出显示温度达到45℃时应发出警报；

c）加热锅或水槽内水位正常时面板缺水灯熄灭，加热锅或水槽内水位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水语音报警，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后可正常雾化

15、具有雾量、治疗时间调试功能

16、有预留气体接口，可外接安全气体输入