# 生物刺激反馈仪参数

1. 通道配置：含4个肌电采集通道、≥3个独立电刺激通道、1个压力通道，支持多通道差异化参数设置。

2. 肌电采集性能：测量范围覆盖5-10000μV，分辨率≤0.2μV，差模输入阻抗≥8MΩ；通频带10-600Hz，系统噪声≤1μV，采样率24kHz。

3. 电刺激输出：低频强度0-100mA，频率0-1600Hz；中频1k-10kHz（步进0.5kHz，允差±10%）；脉宽10-1000μs。

4. 压力监测：测量范围0-420mmHg，最高0.01mmHg，支持自动充气功能。

5. 操作设计：触控式主机+物理旋钮独立调节电流，抗电磁干扰性强。

6. 评估功能：含Glazer评估、压力评估等，支持语音引导；四通道同步监测盆底肌、腹肌、臀肌等，生成打分及异常收缩指标报告。

7. 触发模式：肌电触发电刺激支持阈值上/下触发，含手动/自动阈值调节。

8. 治疗覆盖：适配尿失禁、盆腔脱垂、子宫复旧、慢性盆腔痛等，提供经皮神经电刺激（连续/爆发模式）、扩张训练等≥10种方式。

9. 方案生成：基于评估结果自动生成个性化处方，可根据肌肉疲劳状态动态调整训练难度。

10. 报告管理：模块化报告含POP-Q解读、肌电图等，支持模板自定义。

11. 数据同步：同品牌多设备实时同步患者信息，支持与盆底磁设备、手持设备数据共享。

12.统计分析：按治疗时间、年龄、症状等多维度统计，支持图表展示及联合检索。

13.系统兼容：开放端口对接院内病历系统，配置网页端+APP管理平台。

14.专业支持：提供微信线上培训（医学团队授课）。