
空气消毒机-吸顶式技术参数
1、最大风量(m3/h)：600 
2、安装方式：吸顶式（含遥控器）
3、适用体积：75m³
4、额定功率≤85W  电源电压：AC220（1±10%)V、50Hz

5、使用寿命：30000h
6、消毒效果要求：

▲（1）30m³实验舱1h内，空气中白色葡萄球菌除菌率＞99.9%（提供CMA认证检测报告，原件备查）
▲（2）75m³实验舱1h内，空气中自然菌消亡率＞90%（提供CMA认证检测报告，原件备查）
▲7、电场电压：6500V-7000V   （提供该机型的权威机构检测报告复印件,原件备查）    
8、纯动态消毒，支持有人环境连续运行，对人体及周边设备无害
11、支持自动/定时/手动三种模式，人性化设计，操作简便
12、具有故障报警功能，保证产品安全、可靠运行

13、具有总运行时间提示功能、滤网清洗时间提示功能

14、风速：支持低/中/高三档循环调速
▲15、具备消毒产品备案证明（附全国消毒产品网上备案信息服务平台截图）
▲16、通过CE认证，符合欧盟标准电磁兼容性要求。（提供CE认证证书复印件，原件备查）
▲17、通过CE认证，符合欧盟标准电气安全通用要求。（提供CE认证证书复印件，原件备查）
▲18、生产企业具备质量管理体系认证（提供证书扫描件，原件备查）
▲19、生产企业通过《环境管理体系认证证书》(提供环境管理体系认证证书扫描件，原件备查）

▲20、生产企业通过《职业健康管理体系认证》（提供职业健康管理体系认证证书扫描件，原件备查）

配置清单

1、空气消毒机主机 1台

2、遥控器 1个

3、7号电池 1对

4、产品使用说明书 1份

5、产品合格证 1份

6、产品保修卡 1份

7、花篮 4个

8、吊钩（膨胀螺丝）4个


