
等离子低温灭菌器技术参数
1. 设备名称：低温等离子体灭菌机

2. 数量：一台 

3. 设备用途说明：

3.1器械类适用范围：适用于软/硬式内镜（含宫腔镜、腹腔镜等）镜片及内窥镜设备；激光机头、食道扩张器、冷疗探子、手术动力设备及电池、剃刀机头、超声波探头；光学纤维、起搏器导线、电子设备及导线类附件；金属器械、玻璃器皿等物品的灭菌。
3.2灭菌材料适用范围：
3.2.1金属材料：适用于不锈钢、铝、青铜、钛等大多数金属制品的灭菌。
3.2.2塑料及高分子材料：适用于聚乙烯、乳胶、聚碳酸酯、聚丙烯、硅胶、聚氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁橡胶、尼龙、聚苯乙烯等材料制品的灭菌。
4. 主要规格及系统概述：

4.1工作条件

4.1.1适于在气温10℃～+40℃之间，相对湿度30%～75%的环境下工作。 

4.1.2能在电源电压380V（±10%）条件下工作。

4.2主要技术参数

4.2.1灭菌方法：过氧化氢低温等离子灭菌技术。

▲4.2.2灭菌剂：需使用与本机型匹配的过氧化氢灭菌剂。封装方式为透气不漏液瓶装，任意角度放置均不漏液，瓶内压力与大气压一致，适合远途运输。
▲4.2.3注液方式：采用过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式设计。
4.2.4灭菌周期：42分钟至75分钟。
4.2.5灭菌模式：至少提供三种可选操作模式（快速、标准、加强）。
4.2.6每种可选模式均采用双循环设计。
4.2.7操作界面：支持全中文显示。
4.2.8核心灭菌技术：双循环加强模式灭菌技术。
4.2.9灭菌循环温度： 55℃±5℃。

▲4.2.10灭菌腔：采用竹节式分段组装结构，单节可拆卸更换；腔体损坏时可单节更换，降低维护成本。腔体容积≥200L，有效使用容积≥170L。
4.2.11时间显示：灭菌过程采用倒计时方式显示。
4.2.12灭菌记录：设备支持自动USB存储灭菌记录；可通过电脑打印注液量、压力数值、运行模式、灭菌过程、日期及故障信息等详细数据。
4.2.13生物检测：需提供中国CDC（中国疾病预防控制中心）出具的灭菌效果检测报告，报告应包含枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC9372）和嗜热脂肪杆菌芽孢（ATCC7953）的灭菌效果验证结果。
4.2.14监测系统：须具备以下功能：1. 灭菌各阶段压力、时间、日期及故障显示；2. 灭菌剂剩余量监测功能，可在灭菌剂用尽前提醒用户；3. 灭菌剂质保期检测功能，可对注入灭菌器内部的灭菌剂质保期进行监测，确保安全使用。
4.2.15报警系统：具备过程监控报警装置，可对影响灭菌的关键因素（真空度、器械表面潮湿程度、灭菌舱内H₂O₂含量）进行实时检测并触发报警。
4.2.16灭菌舱门：采用非触碰式自动感应设计的前后独立双开门。
4.2.17灭菌性能：需满足以下要求：1. 对内径≥1mm、长度≤4000mm的聚乙烯软管；2. 对内径≥0.7mm、长度≤600mm的不锈钢管腔，需达到完全灭菌效果，并提供相关国家级检测报告。
4.2.18需提供化学指示物（含指示卡、指示胶贴及化学指示灭菌包装袋）18个月有效期的国家级检测报告。
4.2.19生产企业需已通过ISO14937、ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全管理体系认证。

★5.负责与本院现用的消毒追溯系统对接，费用含在报价内。


