生物阅读器技术参数
用途：用于高温高压灭菌器生物监测试管细菌培养，鉴定灭菌效果，符合W310.3-2016高温高压灭菌的生物监测要求。
2.培养孔要求：≥10培养孔，可同时监测十支生物指示剂。
3.具有挤碎功能，设备自带挤碎槽

4.具有可视化的指示：通过（+、-）信号显示当前的阴性和阳性结果
5.培养温度：60±2℃
6.警报功能：当指示剂出现阳性时，蜂鸣警报与（+）信号将同时闪烁。
7. 结果显示：≤3小时
8.具有监测记录留档及管理、实时监控功能，可自动存储≥100条监测记录并进行电子留档
9.具有实时、远程监测与监控功能。可连接电脑或局域网，支持电脑或手机端查看
10.具有自动检测算法，可及时发现试剂激活失败、插入失败等操作失误，并有警报功能，杜绝人为原因的判读失败，保障检测准确性
11.具有环境光学检测功能，可检测培养环境是否存在光源污染，预防光源干扰导致的判读错误

12.具有断电保护功能，设备断电后，可自动记录断电前的培养记录，待电源恢复后，结果可重现

