新生儿培养箱技术参数

1.
电源：220V/50Hz


2.
输入功率：≤650VA

3.
温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

4.
温度控制模式：箱温控制

5.
箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃ 

6.
箱温显示范围：至少10℃～42℃

7.
温度波动范围：±0.5℃

8.
婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

9.
温度显示精度：0.1℃

10.
加湿功能：具有湿度可调功能

11.
湿度调节范围：20%RH～90%RH

12.
抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒

13.
婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

14.
箱内噪音：≤50dB（A）（稳定温度状态下）

15.
升温时间：≤30min

16.
报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能

17.
显示方式：箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示

18.
双重保护：具有独立的第二热切断装置

19.
>37℃温度设定功能

20.
蓝光治疗装置

20.1.上蓝光辐照度强弱3档可调

20.2.上蓝光有效表面内的胆红素总辐照度最大值：4500μW/cm²

20.3.下蓝光有效表面内的胆红素总辐照度最大值：2600μW/cm²

20.4.下蓝光采用LED冷光源，具有独立空气循环散热装置

20.5.采用进口LED大灯珠，治疗效果好、衰减小、寿命长达。
21.
插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低（需要提供第三方开具的证书）
22.
材质工艺：铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈（需要提供第三方开具的证书）
23.一机两用，可做培养箱使用，也可做光疗箱使用（需要提供第三方开具的证书）
24.
具有正门独立锁定装置

25.
设备使用寿命≥8年

