脉冲针灸治疗仪技术参数
组成：

由主机、皮肤电极、皮肤电极导联线或毫针电极导联线、穴位探测棒和电源适配器组成。本机有六路输出。

性能参数：

1、脉冲重复频率1 Hz±0.5 Hz～100Hz±10Hz 连续可调；

2、脉冲宽度：0.5ms±0.15ms；
3、连续波在250Ω负载上输出脉冲幅度10V±30%，
4、输出五种波形：连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波；
5、250Ω负载上最大输出电流有效值≤10 mA;

6. 治疗仪输出端开路时输出脉冲峰值≤500V
7、具有定时功能，定时范围（0～60）min±10%。
三、功能特点：

1、输出波形可选择。

2、探测穴位。

3、针灸治疗、脉冲理疗、代替人工按摩。

4、详细穴位挂图。

5、定时治疗音乐提示。

6、开机输出安全保护。
7、内置9V电池（1.5V×6）、外接220V交流稳压电源。

