采购需求

包组1
   一、手术室六联控制情报面板（数量：8台）

1.外形尺寸：（参考尺寸）1032mm*580mm*150mm；

2.1.2mm厚电解钢板喷涂边框

3.箱体电解钢板喷涂

▲4.手术室多功能情报面板由时钟、计时钟、主控屏、空调系统监测、医疗气体报警、电话/群呼/背景音乐六部份组成，主要用于洁净手术室：

北京时间：

时钟系统采用高亮绿LED数码管分别显示北京时间小时、分、秒、通过调整设置键、上调键下调健等模式可以对时间进行校准以满足医护人员对时间的准确读取。

2)  手术计时：

手术计时钟（正计时、倒计时）系统采用高亮LED数码管分别显示时、分、秒。通过调整模式、设置、开始、停止健以及板上的转开关可以满足医护人员准确的对手术过程中的手术时间进行监控。

3)  控制屏：（主控屏）

   此控制板系统的设计是对手术室中天花照明、主辅手术灯进行开关控制。并对系统监测实现声光报警的功能。

4)  空调系统监测:

此系统的设计是为方便医生和护士准确监控手术室相关环境参数（温度、湿度、）以及控制手术室压力分布和气流组织。以满足医护人员对不同手术需求。空调系统监测显示采用高亮双数码管LED显示。并设有温湿度设定健、空调系统正常指示灯、空调系统故障指示灯及空调启停、值班开关。
医疗气体报警：  

医疗气体报警的设计是为了方便医护人员实时监控手术室内各种气体气压状态的稳定性,医疗气体报警板设有主副两种机型。主，副机之间采用RS485通讯接口传输主板状态，方便施工连线。每块面板上设有七种医疗常用气体的正常及故障状态指示。

6)  电话、群呼、背景音乐:

电话系统主要是便于手术室，护士工作站和医生工作室之间的通话联络。本电话具有家用电话机的基本`功能。群呼系统主要用于手术室、护士工作站及医生工作室人员查询、调配及各种指令的传播(配用群呼主机及分机模块才能实现本功能)。背景音乐系统主要用于手术室、护士工作站及医生工作室内音乐播放让医护人员工作在一个优雅的环境。  

 中标供应商负责手术室多功能情报面板安装和我院手术室层流设备对接及工作，保证设备功能性能正常使用。
▲5、可定做尺寸

二、手术室气体终端箱（数量：8台）
1、外形尺寸：（参考尺寸）900mm*250mm*75mm；
2、1.2mm厚电解钢板喷涂边框，箱体采用电解钢板喷塑。
3、嵌入式安装，开孔≧5个，可用于安装国标氧气、负压、空气等终端。
▲4、可定做尺寸
包组2

一、四联观片灯（数量：8台）

1、外形尺寸：（参考尺寸）900mm*1100mm*140mm；

2、1.2mm厚电解钢板喷涂边框

3、箱体电解喷涂。内置led灯条，调光光源

4、看片区滚轴夹片，上下分区调光控制

5、可嵌入式安装

▲4、可定做尺寸

一、医用保温保冷柜（数量8台）

▲1、容　　积：≥100L

 2、输入电压：AC220V 

 3、制冷功率：85W

 ▲4、加热功率：170W

▲5、温度：4-38℃每度可调控，根据您的需要设定需要的温度。

 6、净　　重：31kg

 7、外形尺寸：（参考尺寸）长≤480，宽≤470，高≤850mm

 8、产品颜色：蓝白色


▲9、内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4～38度之间任意调控且恒定。

 10、采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。

 11、箱体内部2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

 12、多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。

 13、箱体内部2个精密温度传感器,合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

 14、低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。

 15、ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

▲16、双安全门锁设计(确保物品的保存安全)，照明灯设计、透明保温双层玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

17、箱体外胆采用A3钢板喷塑，造型美观大方，增加了外观质感和洁净度。

18、可嵌入式安装


