消毒供应中心总院主要设备技术参数

- 超声清洗机技术参数

1. 设备容量：≥96L。

2. 内槽尺寸：不小于600mm×400mm×400mm。

3. 设备材质：设备舱体采用厚度≥2mm不锈钢板；清洗篮筐采用304不锈钢材质；设备外装饰罩采用304不锈钢拉丝板。

4. 设备配备彩色液晶触摸屏，搭载PLC可编程控制系统，内置不少于24组可编程程序，预置多款标准程序可自由调用；设备可实时展示舱内温度、设备运行时间、故障报警等工作参数。

5. 设备自带智能故障自动检测系统，可自主识别设备运行故障，同时提示对应的故障处理方式，保障设备运维便捷、运行稳定。

6. 设备工作窗支持自动升降功能，配备气压安全防护装置，具备双重控制模式，可通过触摸屏、脚踏装置完成升降操作，操作便捷、安全性高。

7. 超声工作频率：≥40KHz。

8. 超声输出功率：≥1600W。

9. 设备需具备完整有效的产品备案凭证及相关合规认证文件，资质齐全、符合行业标准。

二、煮沸消毒机

1、配备数显控制面板，可实时监测并自主调控设备温度、运行时间等参数；

2、设备集成自动化控制功能，支持自动进水、排水、加热及恒温维持；

3、工作窗口支持自动升降，配备脚踏控制、触摸屏控制两种操作方式；

4、消毒程序结束后，工作窗口可自动升起；设备运行过程中实时监测水位，水量不足时自动补水；

5、整机采用SUS304优质不锈钢材质制作，耐腐蚀、易清洁、经久耐用；

6、工作窗口升降区域设置防夹手安全防护装置，规避操作风险；

7、配置脚踏控制器数量不少于3个；

8、设备外形尺寸：长度≥880mm，宽度≥785mm，高度≥975mm；

9、设备内槽尺寸：长度≥650mm，宽度≥430mm，高度≥380mm；

10、内槽有效容积≥110L。

三、真空减压沸腾清洗机（双开门）

1、设备有效容积≥400L；

2、内胆采用 316 镜面不锈钢材质，外部装饰罩为不锈钢拉丝材质，结构耐用易清洁；

3、单次标准装载量≥24 个标准清洗篮筐；

4、可满足细长管路类器械清洗要求，清洗后污染物残留吸光度≤0.02；

5、舱门具备平稳启闭及可靠密封结构，运行稳定、密闭性良好；

6、设备具备预洗、主洗、漂洗、煮沸消毒等基础清洗程序，支持多级循环清洗工艺；

7、采用双门通道式结构，双门配置互锁装置，配备门障碍安全保护功能，设备整体宽度≤1200mm；

8、可满足异形复杂器械、机械臂类器械的清洗作业需求。

四、水处理系统技术参数

1.产水水质须符合《WS310.1-2016 压力蒸汽灭菌器蒸汽供给水及蒸汽冷凝物质量指标》相关要求；其中，终末漂洗用纯化水电导率≤15μS/cm（25℃），蒸汽发生器用水电导率≤5μS/cm（25℃）。

2.设备产水量要求：一级产水量≥2000L/H；二级产水量≥500L/H（25℃条件下）。

3.控制系统采用PLC可编程控制模式，须配备全自动消毒杀菌控制功能，可对水箱与管道之间的储水区域、输送管道所有涉水部位，实现自动消毒作业，防止二次污染。

4.水箱配置模拟信号液位传感器，确保液位监测精准、信号传输稳定。

5.设备须通过CE认证，具备合法有效的认证证书，确保产品安全合规。

五、口腔科清洗消毒机

1、彩色液晶触屏控制，

2、液晶显示运行过程，时间、温度等参数

3、标配内置打印机，实时记录全过程 ，打印各时间段对应工作过程，有记录、可追溯

4、实时显示温度，湿热温度为93℃，AO值≥3000

5、自带自动排水泵，自动排污，组合不锈钢滤网，双重过滤。

6、一次可清洗养护36支牙科手机

7、标配自动清洗酶盒，自动加注多酶清洗剂、光亮剂、除锈剂等

8、360度双喷臂，三维动态喷淋臂，全方位连续高温喷淋清洗

- 一体式ABS注塑内外胆

- 医用封口机

1.配备LCD显示屏及微电脑控制装置，实现设备精准操控与参数实时显示；

2.整机采用304不锈钢材质，满足医疗设备卫生要求，耐腐蚀、易清洁；

3.设备外形尺寸≥710×260×240mm（长×宽×高），适配常规摆放场景；

4.具备打印功能，可打印灭菌日期、失效日期及操作人员相关信息，实现操作全程可追溯；

5.封口速度≥10米/分钟，满足常规批量封口需求；

6.封口边距可调节（调节范围0-35mm），封纹宽度≥12mm，适配不同规格包装材料；

7.封口温度可调节，调节范围80-220℃，适配各类医用包装封口需求；

8.封口强度须符合YY/T0698.5-2023行业标准要求，保障封口牢固性；

9.支持自动控制、连续封口模式，温度控制精度高，温度偏差≤1%。

七、医用干燥柜技术参数

1.设备外形尺寸：深度≥875mm、宽度≥730mm、高度≥1978mm（可根据实际需求微调，满足基础使用场景）；

2.工作室参数：工作室尺寸≥长 680mm× 宽 530mm× 高 1350mm，有效容积≥490L；

4.开门样式：采用对开门设计，开启便捷，适配批量操作需求；

5.吹风速率：≥12m/s，满足常规吹干、通风需求；

6.换气量：≥200L / 分钟，保障工作室空气流通，维持环境洁净；

7.运行噪音：≤65dB，符合室内使用噪音标准，避免干扰周边环境；

8.工作温度：可在室温 + 10℃至 90℃之间调节，满足不同场景使用需求；

9.温度控制精度：温度波动≤±1℃，确保运行稳定性；

10.热风循环系统：采用顶部吸风、侧面出风的循环方式，配备不锈钢离心风叶，风力均匀，换热效率高；

11.内胆材质：采用 SUS304 不锈钢打造，外部配备耐药性防护涂层，易清洁、耐腐蚀；

12.观察装置：配备钢化玻璃观察窗，清晰查看内部运行状态，便于操作监控；

13.加热系统：采用电加热方式，配置不少于六套独立加热单元，加热均匀，可独立控制；

14.新风功能：具备换新风系统，配备高效过滤器，保障进入工作室的空气洁净度；

15.搁架配置：配备不少于六层搁架，可根据需求灵活摆放物品，满足批量操作需求；

16.控制方式：采用 PLC 中央处理单元，搭配 7 寸及以上彩色触摸屏，采用 PID 控制模式，操作便捷、控温精准；

17.安全保护：配备完善的安全防护及报警装置，可实时监测设备运行状态，出现异常及时1报警，保障操作安全。

八、低温等离子灭菌器

1.  设备外形尺寸：长≥875mm、宽≥730mm、高≥1978mm（可根据实际需求微调尺寸）；

2.  工作室尺寸：长≥680mm、宽≥530mm、高≥1350mm（可灵活调整适配使用场景）；

3.  工作室有效容积≥490L（可根据实际使用需求调整）；

4.  门体配置：支持对开式门体，满足不同场景使用需求；

5.  吹风速率：≥12m/s（可根据实际使用需求调整风速）；

6.  换气能力：≥200L/min（可根据实际工况调整换气量）；

7.  运行噪音：≤65dB（符合室内设备运行标准）；

8.  温度控制：支持室温至90℃范围内调节，温度波动≤±1℃；

9.  热风循环系统：支持多方向出风，搭配不锈钢风叶，保障送风均匀；

10. 材质要求：接触介质部位采用304不锈钢，外部防护涂层具备耐腐性能；

11. 观察装置：配备透明观察部件，便于实时查看设备运行状态；

12. 加热系统：采用电加热方式，加热单元数量可根据实际需求配置（≥6组独立加热单元）；

13. 新风处理：配备高效过滤装置，保障进气洁净度；

14. 控制方式：支持PLC集中控制，采用PID调节模式，操作便捷；

15. 安全防护：具备运行异常报警功能，同时配备安全防护装置，保障操作安全。

九、蒸汽清洗机技术参数

1.  主机外形尺寸≥315mm×395mm×400mm（长×宽×高），适配常规摆放场景，满足日常操作需求；

2.  蒸汽压力调节范围4-8Bar，可根据实际使用需求灵活调节，保障运行稳定性；

3.  压力舱有效容积≥6L，满足常规蒸汽输出及使用需求；

4.  具备自动进水、手动进水两种进水方式，操作灵活便捷，适配不同使用工况；

5.  配备完善的安全防护装置，可实现缺水、超温、过压三重安全防护，防范运行异常风险；

6.  标配符合行业标准的警示标识，明确操作安全注意事项，保障操作安全；

7.  采用液晶触摸屏操作界面，操作直观便捷，可实时显示运行温度、蒸汽压力等核心参数；

8.  具备干蒸汽、湿蒸汽双向切换功能，可根据实际使用需求灵活切换，适配多种应用场景。

十、全自动单腔清洗机

1.热力消毒功能：至少具备两种消毒方式，分别为≥90℃、≥5分钟热力消毒，以及AO值积分实时控制消毒，确保消毒效果达标；

2.材质要求：设备腔体采用316不锈钢材质，不锈钢面板采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，符合医疗设备卫生标准；

3.器械处理能力：具备精密手术器械处理能力，可适配各类高端精密手术器械清洗需求，清洗效果符合相关行业认证标准；

4.运行指示：配备设备进程指示系统，可直观显示设备运行状态（正常运行、进程进度等），便于操作人员监控；

5.门体配置：采用全自动互锁双门设计，门体为双层防爆玻璃材质，保障操作安全，防止意外发生；

6.故障处理：具备自动故障检测功能，可实时监测设备运行异常，通过故障代码显示并触发报警，便于及时排查维修；

7.清洗剂加注：配置自动清洗剂加入泵不少于3个，可实现多类清洗剂自动加注，保障清洗效果；

8.合规要求：整机符合国际通用清洗机技术规范标准，各项性能指标达标，满足医疗、临床等场景使用要求；

9.节能节水：具备动态节能、节水功能，降低运行能耗及水资源消耗，符合绿色环保要求；

10.记录追溯：内置批次打印机，可实时打印设备运行相关参数及批次信息，实现清洗过程可追溯；

11.加热与尺寸：循环水采用电加热方式，加热稳定高效；设备整机宽度≥1000mm，适配常规摆放及操作场景；

12.控制系统：配备彩色液晶触摸屏，采用PLC可编程控制系统，操作直观便捷，可实现参数设定、运行控制等功能；

13.层架配置：额外配置腔镜专用清洗层架及精密器械专用清洗层架，适配不同类型器械清洗需求，提升清洗便捷性。