开平市中心医院数字化乳腺X射线机维修保养服务项目技术需求

1.提供全新原装平板探测器，修复设备现有图像故障。

2.设备维修保养项目内容：提供三年整机全保服务，包含球管、平板探测器等整机所有零备件免费更换。

3.服务期内，中标供应商每年提供设备定期保养4次（其中包含一次深度保养，对设备进行预防性维护及易损件检查更换），含设备清洁、性能测试、电气检查、数据备份，提供保养报告；提供不限次数现场技术服务与远程诊断服务。

4.开机率：在合同期内保证≥95%的开机率，按照一年365日计算。如因服务方原因未能达到此标准，每减少1个日历日的开机时间，合同期相应延长3个日历日（提供承诺函）。

- 5.供应商需保证设备的各方面性能和图像质量达到厂家标准。

- 6.工时：包含保修合同期内所需的人工费用、节假日加班费，并确保医院享受优先派工服务。

7.维修工程师须为经过培训的专业维修工程师，具备维修本项目设备的资质。

8.采购人如需采购备件，供应商应提供全新原装合格备件，具备溯源编号，不影响设备质量与图像效果；备件供应及时充足，因违规或不明来源备件造成的损失与法律责任由供应商承担（提供相关证明材料）。

9.为保障备件的快速且安全供应，投标人在国内设有零备件仓库（提供相应证明材料，如租赁合同等）。

10.具备专业维修诊断工具，包括剂量表、乳腺机压力秤、IQST 标准模体、ACR 乳房标准模体（提供照片证明）

11.供应商在国内至少设有1个维修站，必须具备客户服务专线电话，全年365天开通并设专人接听，确保1小时内电话响应、24小时内现场响应。

12.提供设备原厂的InSiteTM数字化远程故障筛排系统，提前预知设备整机的问题，帮采购人提早做计划，无计划外停机

13.具有全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障（提供相应具有连续性的证明材料）。

14.服务商提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知（FMI）能力的证明，在保修期内提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本（提供相应具有连续性的证明材料），相关费用已包含在投标总价中。

15系统应用的所有软件均为正版，并能提供正版软件授权等相关证明文件。

- 16. 每年根据我院需求对设备使用人员进行技术培训，每年初提交计划，年终提交培训记录（含签名表、培训照片）。

- 17. 每年底提供设备年度维护保养总结报告、整机质量评估报告，每年至少进行一次性能及防护检测和一次计量检定校准（均委托有资质单位执行并出具检测合格报告），费用包含在报价内。保修期内更换核心部件后，提供验收检测报告（委托有资质单位执行并出具检测合格报告）。