电生理精准治疗系统技术参数

电刺激通道数量≥2个，可同时输出≥1种机理治疗，同时治疗4个部位。
预置治疗程序数量≥7个，软件预置治疗程序数量≥25个，电生理精准治疗方案≥800个。
电生理治疗：包含≥5大类、≥28小类等不同组织的电生理参数≥1600个。

无线通信：低功耗蓝牙。
发射频率：2402-2480MHz ISM频段。
调制特性：高斯频移键控调制。
频率特性：自适应跳频。
恒流负载：最高可达1000Ω。
刺激电流（幅度）/通道：0-99.5mA（负载电阻1000Ω）在1000Ω的负载电阻下，各通道的输出电流范围为0-99.5mA。在此范围内，可以每一增量为0.5mA断续调节。
输出电流类型：双相脉冲电流。
脉冲频率：1—400Hz。
脉冲宽度：50-1000uS。
电生理治疗参数组合≥552个。
每个方案包含多个阶段，每个阶段电流可独立设置。
电流幅度变化：延迟时间0-120s；上升时间0-10s；平台时间0-30s；下降时间0-10s；休息时间0-30s。
治疗时间定时范围为1—60分钟，可以每一增量为1min断续调节。治疗结束后5分钟内，无任何按键操作，自动关机，以节省电池电源。
可使用2节5号（AA）1.5V碱性电池或2节1.2V镍氢可充电电池作为电源，经济方便，可反复使用。

电生理精准治疗系统台车一体成型，人体工程学设计，牢固抗腐蚀，静音方向轮支持360度旋转，支持固定位置锁定。设备可移动，可供床边或移动使用。 
和可视化电生理精准诊断系统相匹配，诊断参数和治疗参数相对应，依据可视化精准诊断系统诊断出精准电生理参数实现精准、个体化治疗。
内置通信模块，可连接适配移动终端应用软件。

适配移动终端应用软件可实现电刺激强度双通道单独或联合条件。
适配移动终端应用软件具有体表电极贴法操作示意图、自我评估调查表、治疗日志回放等功能。
应用软件≥1套，具有独立软件著作权登记证书。
提供培训示范基地初级及强化培训。

提供国家级技术培训中心学习、进修、参观。

提供电生理适宜技术培训班技术和师资结业证书支持。

生产企业通过ISO 13485:2016质量管理体系认证。

