中央监护系统（一拖六）技术参数

一、监护参数

  - 具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的II类医疗器械注册证。

  - 支持升级6导、12导联心电监护,适用于成人、小儿的监测。

  - 护士站及医生站均能看到监测画面。

二、物理指标

- 一体化多参数监护仪，彩色显示屏10.1英寸，分辨率:1024*600，支持同屏显示8道波形，以同时观察丰富的信息。

- 经典飞梭旋钮设计，提升操作效率。

- 主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序，提高科室工作效率，须在投标文件中提供机器实物图片直观证明。

- 主机不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备，支持选配HDMI接口。

- 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式等。

三、性能特点

- 界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局，最大程度的合理利用界面空间。

- 心电模块抗干扰能力好，耐极化电压范围不小于±800MV。

- 具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够消除单一导联可能带来的误差。

- 可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。

- 支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。

- 支持iCUFS和iFAST血压测量2种NIBP算法，最快测量时间15±1秒。

- 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。

- 无创血压提供手动、自动、连续、序列、整点五种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-480分钟内的任意整数数值。

- 实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0.05-20%。

- RR 测量范围 0-200 rpm，精度0rpm~120rpm：±1rpm，120rpm~200rpm：±2rpm。

- 配置指套式血氧探头，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

- 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

- 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby。支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。

- 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

- 支持网络防火墙的流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。

- 监护仪设计使用年限≥10年。

四、配置要求：

| 监护仪主机 | 6台 |
| --- | --- |
| 心电电缆 | 6条 |
| 心电导联线 | 6套 |
| 血氧主电缆 | 6根 |
| 成人血氧探头 | 6套 |
| 成人血压袖套 | 6套 |
| 锂电池 | 6块 |
| 中心监护系统 | 1套 |
| 液晶显示屏 | 2个 |
| 无创血压导气管 | 6根 |