糖化血红蛋白分析仪参数

一、技术参数:

1、测试速度：≤5 分钟

2、检测光源LED 灯， 波长范围 400~690nm

3、电源：100-240VAC   50/60Hz，功率：≤90VA

4、重量：≤5kg

二、性能参数：

1、线性： 在 3.0%～15.0% （9~ 140mmol/mol） 区间， 线性相关系数 r≥0.9900

2、重复性：检测样本浓度为 4.0%～6.5%（20.2~47.5mmol/mol） 的样本，分析仪重复测量结果变异系数 CV≤3.0%

3、准确度： 用参考物质作为样本进行检测， 分析仪测定结果的相对偏差应在±8%区间内

4、稳定性： 开机稳定后 8h 内， 检测同一正常样本结果的相对偏差应不超过±3.0%

三、产品特点：

1、采用硼酸亲和色谱法， 结果准确可靠， 不受变异血红蛋白干扰

2、报告项目：糖化血红蛋白（HbA1c）以IFCC单位（mmol/mol）及 NGSP 单位（%）报告

3、HbA1c 报告单位：NGSP单位（%）和 IFCC单位（mmol/mol）

4、样本类型： 全血

5、用血量： 5μL

6、加样方式： 一次性微量采血吸管直接采样

7、4.3 寸彩色触摸屏， 界面指引性强， 支持中英操作界面切换， 操作简便

8、试剂信息 RFID 卡读取， 无需人工输入

9、测试卡： 单人份设计， 随到随检

10、支持外接条码扫描仪， WiFi 联网和外接打印机打印样本结果

11、刷卡定标， 无需校准品

12、试剂质控体系完善， 配套质控品

13、支持 HL7 传输协议， 通过有线网络向 LIS 系统传输测试结果报告， 配备 USB 接口、RJ45 和 COM口

14、测试数据记忆系统： 2000 条