全自动粪便分析仪技术参数

（一）基本功能

用于粪便样本的全自动处理与检测，实现理学性状摄像识别、有形成分镜检捕捉与识别、免疫学POCT项目快速检测等一体化操作，检验全过程封闭式管理。

（二）技术参数要求

1. 系统功能与安全要求

（1）整体流程全封闭设计：样本采集后运输、自动稀释混匀、有效成分提取、检测及废物回收全密闭管理，最大限度减少生物危险。

（2）系统主机配置：样本性状自动摄像系统、多步骤气动样本稀释混匀系统、三通道或多通道自动聚焦显微镜摄像系统、金标卡自动检测系统、自动废物回收系统等核心模块。

2. 检测速度与通量

（1）检测速度：≥60标本/小时（有形成分与免疫项目同时检测）。

（2）一次进样能力：可连续放置≥30个标本，具备紧急标本和常规标本随到随测功能。

3. 检测项目覆盖面

（1）理学特征：全自动对样本颜色与性状进行高清拍照并自动判读出报告。

（2）有形成分：至少自动识别红细胞、白细胞、霉菌、脂肪球、寄生虫虫卵（钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵、日本血吸虫卵等）、原虫包囊、滋养体及其他结晶或颗粒。

（3）免疫学POCT项目：可同时完成粪便隐血、转铁蛋白、轮状病毒（A群）、腺病毒、幽门螺杆菌、钙卫蛋白等项目的免疫层析胶体金法检测。

4. 图像采集与识别技术

（1）显微镜多视野断层扫描成像：采用CMOS或CCD高清显微成像单元，可实现低倍镜（×10）和高倍镜（×40）在同一视野多层多焦距自适应切换与图像采集，确保有形成分的稳定识别。

（2）AI自动识别分析配置：配置完善的可更新自动图形识别软件及强大的云端数据库，支持不断完善和升级寄生虫及有形成分模板，并支持检验医师人工复核修正。

5. 免疫层析模块

（1）试剂卡仓储备：应具备多个独立试剂卡仓，每个卡仓可以分别放入不同的检测卡，仪器能根据检测需求自动取对应的卡。

（2）智能化运行：自动送卡及实时卡量报警，支持样品进样过程中不停机加卡和换卡，结果自动判读并输出报告。

6. 样本采集管与稀释混匀

（1）粪便采集管具备双侧穿刺或定位密闭穿刺加样功能，最大限度减少污染。

（2）稀释混匀装置采用智能预测和二次稀释功能，适应不同黏度及虫卵浓度样本，同时保证有形成分形态完好。

7. 信息化要求

（1）配备与检验数据工作兼容的控制电脑，具有双向LIS通信接口与条码识别系统。

（2）支持符合专业要求的报告整合编辑，方便检验人员调用照片追溯和复核。

8. 其他要求

（1）设备应具有有效的医疗器械注册证。