全自动血球分析仪技术参数

（一）基本功能与用途

用于临床血液样本的常规检测，具备血常规五分类、网织红细胞计数、有核红细胞计数、体液常规检测等多项功能。单模块可独立运行，亦可组合为流水线，具备急诊优先检测功能。

（二）技术参数要求

（1）基本检测参数：≥33个参数；包含白细胞五分类、红细胞、血红蛋白、血小板等相关参数。

（2）单机检测速度：CBC+DIFF+NRBC ≥100样本/小时；网织红细胞检测速度≥70样本/小时。

（3）体液检测速度：≥40样本/小时。

（4）具备白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、低值血小板通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道等。

（5）检测功能：血常规五分类、网织红细胞检测、低值白细胞检测、幼稚粒细胞检测、网织血小板检测等。

（6）可扩展CRP等相关炎症标志物检测模块。

（7）全自动进样，具备手动进样功能。

（8）支持急诊标本即时插入优先检测，具备自动复检功能。

（9）支持末梢血手动或者全自动检测。

（三） 仪器性能

（1）RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET等项目CV值低于国家行业标准的规定。

（2）设备在国家卫健委室间质评中有独立分组。

（3）具有双向LIS通信功能，支持条形码扫描管理。

（四）其他要求

（1）设备应具有有效的医疗器械注册证。