全自动凝血分析仪技术参数

（一）基本功能与用途

用于临床凝血、纤溶、血栓及抗凝治疗监测等相关项目的定量与定性检测。具备全自动进样、检测、样本管理及在线质量控制等功能，可实现急诊优先智能处理。

（二）技术参数要求

（1）可单机独立运行，可扩展为流水线。

（2）检测方法学：至少同时具备凝固法、发色底物法、免疫比浊法或免疫法等多种检测方法学。

（3）可开展项目：至少包括PT、APTT、FIB（多法可选）、TT、D-Dimer、FDP、AT-III等核心项目。

（4）PT常规检测综合速度≥200测试/小时，可满足整体TAT要求。

（5）D-Dimer线性范围（原倍）上限≥4.0mg/L FEU（纤维蛋白原当量单位），试剂具有较强的抗干扰能力。

（6）添加试剂时无需中断检测。

（7）具备闭盖穿刺进样功能及气溶胶自动吸附预防污染功能。

（8）对各类标本具有较强的抗干扰能力。

（三） 仪器性能

（1）PT、APTT、 Fg、 TT、D2聚体等项目CV值低于国家行业标准的规定。

（2）设备在国家卫健委室间质评中有独立分组。

（3）具有双向LIS通信功能，支持条形码扫描管理。

（四）其他要求

（1）设备应具有有效的医疗器械注册证。