双目视力筛查仪技术参数

‌‌

- ‌屈光测量范围‌：

1.1等效球镜 ‌-7.50D 至 +7.50D‌（0.25D增量）

1.2柱镜 ‌0.00D 至 ±3.00D‌（0.25D增量），轴位 ‌1°–180°‌（1°分辨率）；‌精度‌：±0.50D（±3.50D内）、±1.00D（±3.50D外），柱镜>0.5D时轴位精度 ‌±5°‌。

- ‌瞳孔测量‌：范围 ‌4–9mm‌，精度 ‌±0.1–1mm‌；瞳距 ‌35–80mm‌，精度 ‌±1mm‌。

- ‌检测方式‌：‌双目同步、非接触、红外冷光源‌，工作距离 ‌35cm 或 1m‌（视型号），‌单次测量时间 <1–3秒‌。

- ‌显示屏‌：‌≥4.8英寸彩色触摸屏‌（常45°倾斜设计），‌双目同步 / 单眼独立可切换‌（两者均支持）。

- ‌输出与接口‌：支持 ‌Wi-Fi/USB‌ 数据传输，可打印A4/便签报告（含自定义医院信息），部分带蓝牙。

- ‌电源‌：内置‌可充电锂电池‌（续航 ‌3–6小时‌）或充电式。

- ‌适用人群‌：‌≥6个月至成人‌，符合弱视/斜视/屈光参差筛查临床指南（如美国儿科学会）。

- ‌认证要求‌：国产需 ‌CFDA/NMPA II类注册。

9、‌附加功能‌：固视目标（声光引导）、自动距离提示、凝视偏差/眼位筛查（±1.5°–20°）、云平台对接能力。‌‌‌‌