高清电子鼻咽喉镜系统技术参数

（一）、医用内窥镜图像处理器

1.主机+光源+气泵+显示器一体化图像处理器。

2.产品注册显示屏尺寸≥15.6英寸，TFT-LCD触摸式高清液晶折叠屏。

3.显示器分辨率≥1920*1080。

4.操控平台：4英寸触控操作平台，主控光源与气泵。

5.内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放。

6.标配64GB USB存储器，并支持常规外置USB存储器接入。

7.数据导出：通过 USB 接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接 USB 存储器。

8.文件管理：建立病人后自动生成文件夹，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理。

9.图文管理系统：支持病历管理功能，可查看、编辑、保存、预览、打印病历报告以及病历报告检索。

10.支持 DICOM 标准协议，通过网络可传输病历数据。

11.多科室模式，支持呼吸科、五官科、消化科、泌尿科、胸外科可选，每个科室支持≥3种报告模板。

12.电子放大：1—4级可调。

13.自动增益控制（AGC）：-15~15可调，对比度：-15~15可调。

14.色调调节：能对“红色”、“绿色”、“蓝色”、饱和度色调进行调节， -15~15可调。

15.测光模式：可选平均、峰值、自动。

16.轮廓增强：-15~15可调,构造增强：0-4级可调。

17.血液强化（IHb）：0-4级可调。

18.具有暗区增亮功能，0-4级可调。

19.具有窄带成像功能，共有5个模式可选，分别为模式1、模式2、模式3、自定义模式和关闭模式。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

20.具有同屏双显功能，支持双镜双画面、窄带双画面、冻结双画面3种模式。

21.自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义功能设置。

22.能够兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、消化道内窥镜。

23.产品使用寿命≥10年。

（二）、电子鼻咽喉镜（检查型）

1、视场角：≥120º

2、头端部最小尺寸≤2.3mm，

3、软镜插入管外径≤3.1mm

4、景深：2-150mm

5、弯曲角度：上≥130º、下≥130º

6、工作长度：≥300mm

7、操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

（三）、电子鼻咽喉镜（治疗型）

1、视场角：≥120º

2、头端部最小尺寸：≤4.7mm

3、主软管外径：≤4.8mm

4、钳道孔径：≥2.0

5、景深：2-150mm

6、 弯曲角度：上≥130º、下≥130º

7、 工作长度：≥365mm

8、操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

（四）、配置要求：医用内窥镜图像处理器1台；电子鼻咽喉镜（检查型）2条；.电子鼻咽喉镜（治疗型）1条；医用高清显示器1台；专用仪器台车1台,图文工作站1台。