医用全自动电子血压计技术参数

设备参数：

1、测量原理：示波法

2、显示屏：LCD显示屏

3、测量位置：左右臂均可

4、适应臂周范围：17～42cm

5、测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分

6、手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

7、测量精度

压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

8、肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9、臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

10、平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）

11、二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来

12、打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

13、ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器

14、抗菌设计对应：外壳：抗菌树脂，袖带：抗菌布套

15、臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

16、语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

17、用户教育：根据测量结果，显示提示信息

18、通信数据输出：USB数据传输

19、精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料

20、符合标准化代谢性疾病管理中心平台系统对接标准

设备配置要求：

1、主机：1台（主机包含搁手板、AC电源适配器、电源线和已安装的臂筒和臂套）

2、附件：使用说明书（附保修卡），合格证（1个），打印用纸（1卷）