体外冲击波治疗仪技术参数

- 1. 能量形式：电磁聚焦式，聚焦稳定、不用频繁更换电极。

- 2.彩色触摸屏配合一键飞梭式强度调节旋钮，治疗中可实时调节参数。

- 3.能流密度范围：0.01~0.35mJ/mm²，可随能级自适应调节；（提供证明材料）

- 4.能量等级不少于20级，覆盖低中高能量，可同时满足对表浅部位和深层次部位的治疗。

- 5.焦区大小：径向宽度≤10mm；轴向长度≤40mm；

- 6.脉宽≤3μs

- 7.治疗深度：0~70mm；

- 8.输出频率：0.5~12Hz可调，步长为0.5Hz，宽频输出，体感更佳；9.冲击次数：100~9900次可调，步长100次；

- 10.水囊式治疗头，触感柔软，水囊高度三档可调；

- 11.具备联网功能，实现向管理系统上传或接收数据，方便医院进行信息管理；

- 12.具备自定义方案库：可储备≥10000 个治疗方案。

13.设备主机重量≤25Kg

14.治疗手柄带有控制按键，方便调节

15.设备主机显示屏尺寸≥10.1英寸

16.具有封闭水循环冷却系统，过热保护功能

17.预设参数要求具有可预设冲击波数，启动后可倒计数，当达到预设值时，自动停止发射冲击波

18、治疗过程中能显示累计治疗能量、剩余次数、能级、频率等信息