高频电刀（妇科LEEP刀）技术参数

一、设备功能需求

1.满足各种手术需求，适用于全科室。

2.临床用于对组织切割、凝血。

二、招标参数

1.主载频率：≥460KHz

2.负载阻抗：单极500Ω，双极100Ω

3.工作电源：AC220V，50Hz

4.最大功率：单极：≥300W；双极：≥70W

5.工作模式：1）纯切  2）混切I  3）混切Ⅱ  4）电凝I  5）电凝Ⅱ 6）电凝Ⅲ 7）双极

6.纯切功能：≥300W，功率连续可调

7.混切I功能： ≥250W，功率连续可调

8.混切Ⅱ功能：≥200W，功率连续可调

9.电凝I功能：≥150W，功率连续可调

10.电凝Ⅱ功能：≥120W，功率连续可调

11.电凝Ⅲ功能：≥100W，功率连续可调

12.双极功能：≥70W，功率连续可调

13.具有功率记忆功能，能保存常用功能、功率

14.操控方式：单极手柄、双极手柄、双脚踏三种控制输出

15.单双极切换方式：单极手柄、双极手柄、双脚踏

16至少.具有三种输出端口：一个手控刀端口、一个脚控刀端口、一个双极手控刀端口

17.采用防水、防滑、防脱拽型双脚踏开关

18.操控方式：手动、脚踏双路控制

19.可与吸烟系统联动控制同时工作

20.多种规格的LEEP刀头，适应不同病症，不产生切割碳化，不影响病理组织，对正常组织热损伤极小

21.具备双回路安全自动监测、控制和声光报警功能

22.具有自动检测、消除高频漏电流功能

23.自然冷却，采用无风扇散热方式

24.具有自动稳压系统，外接电压不稳时保证终端输出稳定

25.具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗

26.微电脑控制，数字化、多功能，内置故障自检软件

27.设备通过YY0505电磁兼容检测

28.企业通过ISO9001质量体系认证

29.主机质保≥3年，使用期限≥10年

三、吸烟器功能：

1.工作电源：AC220V±10%   50Hz±2%

2.输入功率：800VA

3.噪声：≤60dB（A）

4.最大真空度：≥10kPa

5.最大风量：100L/min

6.高效大容量过滤装置，HEPA高效吸烟过滤装置

7.可过滤颗粒：0.3微米，除净度＞99.999%

8.手控模式、脚控模式、连控模式