
高频电刀（妇科LEEP刀）技术参数
一、设备功能需求
1.满足各种手术需求，适用于全科室。
2.临床用于对组织切割、凝血。
二、招标参数
1.主载频率：≥460KHz
2.负载阻抗：单极500Ω，双极100Ω
3.工作电源：AC220V，50Hz
4.最大功率：单极：≥300W；双极：≥70W
5.工作模式：1）纯切  2）混切I  3）混切Ⅱ  4）电凝I  5）电凝Ⅱ 6）电凝Ⅲ 7）双极
6.纯切功能：≥300W，功率连续可调
7.混切I功能： ≥250W，功率连续可调
8.混切Ⅱ功能：≥200W，功率连续可调
9.电凝I功能：≥150W，功率连续可调
10.电凝Ⅱ功能：≥120W，功率连续可调
11.电凝Ⅲ功能：≥100W，功率连续可调
12.双极功能：≥70W，功率连续可调
13.具有功率记忆功能，能保存常用功能、功率
14.操控方式：单极手柄、双极手柄、双脚踏三种控制输出
15.单双极切换方式：单极手柄、双极手柄、双脚踏
16至少.具有三种输出端口：一个手控刀端口、一个脚控刀端口、一个双极手控刀端口
17.采用防水、防滑、防脱拽型双脚踏开关
18.操控方式：手动、脚踏双路控制
19.可与吸烟系统联动控制同时工作
[bookmark: _GoBack]20.多种规格的LEEP刀头，适应不同病症，不产生切割碳化，不影响病理组织，对正常组织热损伤极小
21.具备双回路安全自动监测、控制和声光报警功能
22.具有自动检测、消除高频漏电流功能
23.自然冷却，采用无风扇散热方式
24.具有自动稳压系统，外接电压不稳时保证终端输出稳定
25.具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗
26.微电脑控制，数字化、多功能，内置故障自检软件
27.设备通过YY0505电磁兼容检测
28.企业通过ISO9001质量体系认证
29.主机质保≥3年，使用期限≥10年
三、吸烟器功能：
1.工作电源：AC220V±10%   50Hz±2%
2.输入功率：800VA
3.噪声：≤60dB（A）
4.最大真空度：≥10kPa
5.最大风量：100L/min
6.高效大容量过滤装置，HEPA高效吸烟过滤装置
7.可过滤颗粒：0.3微米，除净度＞99.999%
8.手控模式、脚控模式、连控模式
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